资阳市中心血站

2023年国产脉动真空灭菌器采购项目

采购编号：资血采2023-04-01

询价文件

资阳市中心血站

二〇二三年二月

目录

第一章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

第二章  采购项目技术、服务及其他商务要求

第三章  响应文件格式

第四章  评审方法

# 第一章  供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（提供“统一社会信用代码营业执照”）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提 供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；

（2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交 “事业法人登记证书、组织机构代码证”；

（3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）若为自然人：提供“身份证明材料”。

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供 2021或 2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供 2021或 2022 年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。⑤也可提供承诺函，格式详见第三章｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见第三章）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

6、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

8、根据采购项目提出的特殊条件：

8.1本项目参加采购活动的投标人、法定代表人在前3年内不得具有行贿犯罪记录（可提供承诺函，格式详见第三章）；

8.2、若投标产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并 提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；

8.3、若投标产品为药品的，投标人须提供药品生产或经营许可证；投标产品须提 供中华人民共和国药品注册证或注册批件（仅限药品适用）

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与询价的，则可不提供。）

注：1、以上要求的资料复印件（身份证明材料除外）均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

# 第二章  采购项目技术、服务及其他商务要求

本章实质性要求，供应商必须实质性满足，否则视为无效响应。

一、技术参数

1、用途：对耐热、耐湿器械、器具、液体和敷料物品的高温高压灭菌处理。
  2、容积：≥0.6立方

3、主体：卧式矩形双面焊接夹层加强结构

4、内室和夹层材质： S30408不锈钢材质，内腔抛光处理，腔体内表面粗糙度Ra<0.64μm，抗腐蚀。

5、密封门：机动门，单门驱动机构为电机驱动，气动密封结构，带有压力安全联锁装置。门密封槽必须整体加工，确保无泄漏，门齿条材料S30408。装饰不锈钢面罩SUS304。

6、管道要求：全部采用不锈钢卫生级管道，不锈钢优质气动阀等组成。 
      7、外形尺寸≤1500*1350*1800mm，平地安装。 
      8、灭菌工作温度：121-136℃，腔体中温度分布不大于±1℃，压力显示精度1KPa.
      9、全工作过程时间：≤50分钟。 
     10、噪音：运行时噪音≤75分贝
     11、控制方式：全自动PLC控制，彩色触屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间值可根据《卫生部消毒技术规范》自行设定，自动打印过程参数。

12、记录方式：内置打印机，打印的数据要实时记录整个灭菌过程的数据，可重复打印。
    13、智能化干燥系统，干燥效果好。

14、有低温、高温自动报警功能和误操作保护、具有多档低温补偿装置；

15、程序选择：具有密闭液体灭菌程序、开放液体灭菌程序、固体物质灭菌程序、多孔物灭菌程序、真空测试程序等，另外用户可以自编各类灭菌程序。（提供屏幕程序截屏佐证）

16、设备使用年限≥10年。

17、压力容器主体依据GB150--2011《钢制压力容器》和TSG R0004--2009《固定式压力容器安全技术监察规程》和制药GMP的相关规定和要求设计制造。
     18、灭菌柜的安全系统包括安全泄放装置、电气安全装置和压力安全连锁装置。前者用安全阀作为蒸汽超压泄放装置，电气安全装置主要包括漏电短路保护、过载保护、多电压保护，开门电机的堵转保护保证用电安全。
     19、设备送电后的起始界面显示设备的名称、柜内压力、夹层压力、柜内温度，夹层温度等。在起始界面放置灭菌操作按钮和系统管理，可分别设置访问权限，实现画面的切换。

二、商务要求

1.验收时提供：《中华人民共和国特种设备安全法》要求的相关有效资质，如设备生产许可证、设计文件、压力容器产品合格证、产品质量合格证明及产品铭牌的拓印件或复印件、压力表安全阀的检验合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等。

2、质保期：≥1年，质保期内出现质量问题，如维修2次，仍无法有效处理，进行退、换货，在质保期内免费升级、维护保养。质保期后提供终身服务，并以出厂价提供零部件，保证设备工作稳定、安全可靠、高效地运行。

3.供应商确保成交设备正品、全新，符合国家及行业标准，并负责到达现场组织安装、调试，负责设备运行所需如拆除及恢复门、墙等场地适应性工程，达到正常运行要求，保证采购人正常使用，并通过市特检所强检合格。所需的费用包括在成交总价格中。

4、设备安装调试完毕后，供应商对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作。

5、供应商提供售后服务电话，提供7*24小时电话技术支持服务，供应商在接到故障通知后，30分钟之内响应，在8小时之内到达故障现场处理。

6、付款方式：通过市特检所强检合格后，成交供应商提供正规合法的税务发票60日内付合同金额的95%；质保期到期后30日内，如无质量问题，付合同金额的5%。

7、成交后5日内签订合同，签订合同后20个工作日完成交货、安装、调试。

# 第三章  响应文件格式

格式3-1

- 法定代表人/单位负责人授权书

资阳市中心血站：

本授权声明： XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “资阳市中心血站2023年国产脉动真空灭菌器” 项目（采购项目编号：采购编号：资血采2023-04-01）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式3-2

- 承诺函

资阳市中心血站：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本项目参加采购活动的投标人、法定代表人在前3年内不得具有行贿犯罪记录；

二、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式3-3

- 供应商其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：供应商应按询价文件相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式3-4

- 报价表

项目名称：资阳市中心血站2023年国产脉动真空灭菌器项目

采购编号：资血采2023-04-01

| 序号 | 商品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 数量(支） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价 | 人民币大写： |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格，包括：货物、运输、保险、损耗、税费、退换货、剩余货物回收等以及不可预见费用。

2.应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。

3.本项目为一次性报价，报价表为最终报价。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

格式3-5

技术、服务要求响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注：1. 本表只填写响应文件中与询价文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术、服务应答与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

## 2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

# 第四章  评审方法

一、资格性审查。

1、询价小组应依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

2、资格性审查结束后，询价小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，询价小组应当在资格审查报告中说明原因。

3、通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

二、符合性审查

1、满足询价文件第二章采购项目技术、服务及其他商务要求。

三、报价。

1、响应文件中的报价表为最终报价。报价超过询价文件规定的采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合采购文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。

2.提交报价的供应商不得少于3家，不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

3、符合本项目技术商务等全部要求，报价最低的为本项目成交供应商。